## 概览
模块 | 变温系统
FMEA 类型 | DFMEA
Scope 数量 | 2
草稿行数 | 19
确认队列数 | 4
输入摘要 | 项目/产品名称: CAN400 低温平台 模块/分析对象名称: 变温系统 功能/要求描述: 变温系统需要支持压缩机制冷与液氮蒸发两类温控路径，在目标温区内提供稳定、可控的低温环境。 使用场景/任务场景: 系统用于样品低温实验，涉及压缩机运行、冷媒回路、液氮蒸发、换热盘管、加热棒和真空绝热结构。 环境与工况: 同时存在高低温切换、真空绝热、冷缩、液氮蒸发和电加热工况。 接口信息: 包含冷媒回路、液氮回路、真空腔、加热控制和温度采集接口。 设计约束: 需要兼顾制冷效率、启动停机安全、真空可靠性和低温密封可靠性。 历史问题/投诉/维修: 历史上出现过液击、冰堵、PTFE 冷缩泄漏、盘管冻结和高压保护失效问题。 当前控制/检测/联锁: 已有压力保护、通讯控制、抽真空流程、检漏和部分低温验证手段。 BOM/关键部件: 压缩机、气液分离器、冷媒阀、422 通讯板卡、液氮罐、波纹管、PTFE 接头、加热棒、PT100。 客户或后工序影响: 失效会导致制冷失效、实验中断、返工、设备损坏或液氮消耗异常。 附件摘要: 已整理项目计划原始长文本、变温系统 DFMEA 样例和质量赋能资料摘要。 手工 scope 定义: scope 名称: 压缩机制冷子系统 scope 关键词: 压缩机 冷媒 气液分离器 蒸发器 毛细管 高压 继电器 启动 时序 scope 说明: 关注液击、冰堵、通信和压力保护。 scope 名称: 液氮蒸发子系统 scope 关键词: 液氮罐 真空 波纹管 PTFE 盘管 冰堵 加热棒 PT100 航插 scope 说明: 关注低温密封、换热盘管、真空绝热与蒸发安全。

## Scope规划
Scope | 检索关键词 | 来源 | 命中数 | 说明
压缩机制冷子系统 | 压缩机 / 冷媒 / 气液分离器 / 蒸发器 / 毛细管 / 高压 / 继电器 / 启动 / 时序 | manual | 0 | manual
液氮蒸发子系统 | 液氮罐 / 真空 / 波纹管 / PTFE / 盘管 / 冰堵 / 加热棒 / PT100 / 航插 | manual | 0 | manual

## 01-压缩机制冷子系统
Scope | Analysis object | Function or requirement | Failure mode | Failure effect | S | Cause or mechanism | O | Current controls | D | RPN | Recommended actions | Owner | Target date | Confirmation status | Rating basis | Reference type | Source case
压缩机制冷子系统 | 控制系统 | 0档停机逻辑 | 液击风险 (Liquid Hammer) | 系统损坏： 0档同时断电，未做“抽空”处理。停机期间冷媒迁移至压缩机，下次启动瞬间打碎阀片。 | 7 | 设计逻辑缺陷：直接切断继电器，未执行 Pump-down 程序。 | 6 | 有气液分离器，无液击风险 | 8 | 336 |  | 李坤 | 2026-02-12 00:00:00 | draft | S=7 继承自历史案例的后果强度；O=6、D=8 继承自成品 DFMEA，但仍需结合本企业标尺校准 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 25
压缩机制冷子系统 | 压缩机排气管 | 振动控制 (低振动传递) | 振动过大 (气流啸叫) | 客户: NMR谱图出现边带 (Sidebands)，信噪比差 。后工序: 探头与制冷机耦合困难。 | 7 | 1.冷媒流动转弯处引起冲击振动 2.排气管传递压缩机振动。 3. 冷媒两相流脉动 (液击)。 | 6 | 1. 样机测试。 2.压缩机前端增加一个气液分离器 | 7 | 294 | 1. 设计优化: 优化冷媒传输通道的转弯半径 。 2. 流体设计: 优化毛细管长度和管径。 3. 仿真: 进行模态分析，避开压缩机频率。 4.蒸发器到探头接口增加隔振 | 李坤 | 2026-04-30 00:00:00 | draft | S=7 继承自历史案例的后果强度；O=6、D=7 继承自成品 DFMEA，但仍需结合本企业标尺校准 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 6
压缩机制冷子系统 | 控制系统 | 启动时序 (0档-12档) | 带液启动 (Liquid Floodback) | 系统：逻辑设定“1028阀先开，5S后开压缩机”。停机期间高压侧液体灌入低压侧，压缩机启动瞬间负荷极大，且有液击风险。 | 8 | 1. 启动逻辑顺序不当（先供液后启动）。2. 5S延时导致液体积聚。 | 5 | 有气液分离器，无液击风险 | 7 | 280 |  | 李坤 | 2026-02-12 00:00:00 | draft | S=8 继承自历史案例的后果强度；O=5、D=7 继承自成品 DFMEA，但仍需结合本企业标尺校准 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 26
压缩机制冷子系统 | 压缩机排气管 | 冷媒传输 (无堵塞) | 冰堵或脏堵 | 客户: 制冷失效，压缩机过热保护 。+1后工序: 抽真空时间极长，无法达到背景真空度。 | 8 | 1. 焊接过程产生的氧化皮落入管内。2. 干燥过滤器选型过小。 3.真空未抽到指定的真空度 4.内部结构件脏污 | 5 | 1. 充氮保护焊。 | 6 | 240 | 1. 设计/工艺: 严格定义充氮保护焊接流程参数 。 2.明确真空度指标要求 3..图纸明确清洁度要求，来料检验时对清洁度进行重点检验，焊接前内部增加清洗焊接 4.对过滤器型号进行优化选型 | 李坤 | 2026-04-30 00:00:00 | needs expert confirmation | S=8 继承自历史案例的后果强度；O=5、D=6 继承自成品 DFMEA，但仍需结合本企业标尺校准 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 5
压缩机制冷子系统 | 压缩机排气管 | 绝热性能 (防止热漏) | 冷量耗散 / 结露 | 客户: 制冷效率低，探头外部结霜 | 6 | 1. 蒸发器与外部支架之间缺乏有效热断桥。 | 5 | 1. 在蒸发器与外部之间填充保温棉。 2.对蒸发器末端连接结构进行下沉设计，减小接触面积 | 5 | 150 | 1.增加隔热环，材料采用低热导率材料 (如 G10 或 PEEK) 。 2.优化蒸发器尺寸，增加空气气隙，在蒸发器外侧包裹麦拉膜 | 李坤 | 2026-04-30 00:00:00 | draft | S=6 继承自历史案例的后果强度；O=5、D=5 继承自成品 DFMEA，但仍需结合本企业标尺校准 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 7
压缩机制冷子系统 | 压缩机排气管 | 冷媒传输 (无泄漏) | 泄漏 (焊缝开裂) | 客户: 压缩机不制冷 | 8 | 1. 铜管与毛细管壁厚差异大，焊接熔深难控制。2. 振动导致热影响区疲劳断裂。3. 异种金属焊接缺陷。 | 5 | 1.设计采用插接台阶结构，保证焊接两端的壁厚一致 2.毛细管采用螺旋结构，释放应力 3. 压力测试。 | 3 | 120 | 增加管路的设计应力应变验证测试 | 张衡阳 | 2026-05-30 00:00:00 | draft | S=8 继承自历史案例的后果强度；O=5、D=3 继承自成品 DFMEA，但仍需结合本企业标尺校准 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 4
压缩机制冷子系统 | 气液分离器 | 气液分离匹配：选型需匹配系统工况 | 分离失效 (液击) | 对客户： 压缩机阀片断裂。 | 8 | 选型失误 | 3 | 1.建立选型规范： 强制要求按“系统最大充注量 x 70%”作为最小容积标准，而非按匹数估算。 | 5 | 120 | 规范冷媒的充注工艺，确保充注量不会导致带液 | 李坤 | 2026-04-30 00:00:00 | draft | S=8 继承自历史案例的后果强度；O=3、D=5 继承自成品 DFMEA，但仍需结合本企业标尺校准 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 8
压缩机制冷子系统 | 控制系统 | 冷媒阀控制 (10282A6) | 未正常启动或未完全启动 | 压缩机制冷效果达不到预期，影响变温性能 | 6 | 1. 阀体内杂质卡住阀芯。2. 阀芯弹簧疲劳。3继电器损坏 | 5 | 出气口温度监测 | 3 | 90 | 增加出气口温度长期未达到指标后进行报警 | 盛飞洋 | 2026-03-30 00:00:00 | draft | S=6 继承自历史案例的后果强度；O=5、D=3 继承自成品 DFMEA，但仍需结合本企业标尺校准 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 28
压缩机制冷子系统 | 控制系统 | 继电器输出 (220V) | 触点粘连 (Stuck ON) | 安全：切到0档或报警时，继电器触点熔焊粘连，压缩机无法停机。 | 9 | 1. 感性负载反向电动势拉弧。2. 继电器选型余量不足。 | 7 | 探测：继电器失效，一致处于短路 | 1 | 63 | 额外增加交流接触器 | 盛飞洋 | 2026-03-30 00:00:00 | draft | S=9 继承自历史案例的后果强度；O=7、D=1 继承自成品 DFMEA，但仍需结合本企业标尺校准 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 31
压缩机制冷子系统 |  | 结构强度：耐压与密封。 | 本体泄漏 (供应商焊缝) | 对客户： 冷媒泄漏。 | 8 | 供应商工艺波动 | 1 | 1、选用具有UL/CE认证的一线品牌。 2、供应商使用隔断包装，保护铜管接口不被挤压。 3、供应商出厂前100%检漏。 | 2 | 16 |  |  |  | draft | S=8 继承自历史案例的后果强度；O=1、D=2 继承自成品 DFMEA，但仍需结合本企业标尺校准 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 11
压缩机制冷子系统 | 控制系统 | 高压保护 (传感器) | 读数卡死 (传感器失效) | 安全：传感器损坏输出固定电压（如2.5V），实际压力已超标。压缩机未停机，导致安全阀起跳或爆炸。 | 10 | 1. 传感器ADC电路受干扰。2. 传感器内部断路短路。 | 1 | 串联机械式高压开关直接切断接触器线圈。 | 1 | 10 |  |  |  | draft | S=10 继承自历史案例的后果强度；O=1、D=1 继承自成品 DFMEA，但仍需结合本企业标尺校准 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 30
压缩机制冷子系统 | 控制系统 | 板卡供电 (24V) | 电压跌落 (Brownout) | 系统：VX3244和1028同时动作拉低24V电压，导致MCU复位或继电器吸合不紧打火。 | 7 | 1. 电源功率余量不足。2. 线圈浪涌电流叠加。 | 1 | 探测：电压监测。 1. 电源功率按峰值负载1.5倍配置。2. MCU增加“分时启动”逻辑：避免多个大功率继电器在同一毫秒内动作。 | 1 | 7 |  |  |  | draft | S=7 继承自历史案例的后果强度；O=1、D=1 继承自成品 DFMEA，但仍需结合本企业标尺校准 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 32

## 02-液氮蒸发子系统
Scope | Analysis object | Function or requirement | Failure mode | Failure effect | S | Cause or mechanism | O | Current controls | D | RPN | Recommended actions | Owner | Target date | Confirmation status | Rating basis | Reference type | Source case
液氮蒸发子系统 | 氮气供应系统 | 换热盘管 (紫铜) | 盘管内部冰堵 | 客户：气流受阻，压力升高，无法制冷。 | 7 | 进气口输入的氮气纯度不够，含有水汽，在低温下结冰堵塞管路。 |  | 盘管管径设计足够余量，避免过细导致易堵。 | 8 | 280 | 自然放置时，输入与输出口增加与空气的隔离装置 要求输入高纯氮气（说明书）。 | 李坤 | 2026-04-30 00:00:00 | needs expert confirmation | S=7 继承自历史案例的后果强度；O/D 未完整继承，需专家补齐评分依据 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 41; CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 42; CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 43
液氮蒸发子系统 | 氮气供应系统 | 排气管组件-波纹管 | 波纹管疲劳破裂/穿孔 | 后工序：调试时发现漏气。 | 9 | 1. 波纹管壁厚不均。 | 2 | 1. 内管选用316L材质。 | 3 | 108 | 来料增加氦质谱抽真空漏率检测 | 李坤 | 2026-06-30 00:00:00 | draft | S=9 继承自历史案例的后果强度；O=2、D=3 继承自成品 DFMEA，但仍需结合本企业标尺校准 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 36
液氮蒸发子系统 |  | 电气航插 | 密封失效/短路 | 后工序：抽真空失败。 | 7 | 主体真空泄露导致低温传输，航插焊接处有冷凝水 | 3 | 选用气密性航插。 | 2 | 42 | 焊接完之后使用703硅胶进行密封 | 李坤 | 2026-04-30 00:00:00 | draft | S=7 继承自历史案例的后果强度；O=3、D=2 继承自成品 DFMEA，但仍需结合本企业标尺校准 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 48
液氮蒸发子系统 | 氮气供应系统 | 主体组件-真空腔体 | 真空丧失 (漏气) | 后工序：装配测试时发现外壁结霜/出汗。 | 8 | 1. 焊缝存在微裂纹或气孔。 | 2 | 1. 氦质谱检漏仪检漏。 | 2 | 32 |  |  |  | draft | S=8 继承自历史案例的后果强度；O=2、D=2 继承自成品 DFMEA，但仍需结合本企业标尺校准 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 33
液氮蒸发子系统 | 氮气供应系统 | 加热棒 | 加热棒干烧/过热 | 客户：加热棒烧断，无法使用蒸发模式；严重时引发火灾或破坏液氮罐内部结构。 | 9 | 液氮耗尽后，传感器未及时反馈或控制系统失灵，加热棒持续工作。 | 1 | 依靠PT100监测液位。 | 2 | 18 |  |  |  | draft | S=9 继承自历史案例的后果强度；O=1、D=2 继承自成品 DFMEA，但仍需结合本企业标尺校准 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 44
液氮蒸发子系统 |  | 电气航插 | 密封失效/短路 | 客户：真空度丧失，或传感器信号干扰。 | [7 empty] | 李坤 | 2026-04-30 00:00:00 | needs expert confirmation | S 未在源案例中明确给出；O/D 未完整继承，需专家补齐评分依据 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 49
液氮蒸发子系统 | 氮气供应系统 | 主体组件-真空腔体 | 真空丧失 (漏气) | 客户：制冷效率急剧下降，液氮消耗量激增，样品无法降温。 |  | 2. O圈密封处密封面粗糙度不足或O圈低温脆化。 |  | 2. 选用氟橡胶O圈。 2. 关键密封位采用双O圈+抽空槽设计。 | [5 empty] | needs expert confirmation | S 未在源案例中明确给出；O/D 未完整继承，需专家补齐评分依据 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 34; CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 35

## 确认队列
Scope | Row key | Why confirmation is needed | Suggested reviewer focus | Reference type | Source case
压缩机制冷子系统 | 压缩机排气管 / 冰堵或脏堵 | scope 归属存在边界，当前放在本 scope，但也可能属于：液氮蒸发子系统 | 确认 scope 归属与责任边界；校准 O/D 与实际保护、测试和筛选能力是否匹配 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 5
液氮蒸发子系统 | 氮气供应系统 / 盘管内部冰堵 | 源案例缺少完整评分字段：O | 补齐 O/D 与现行检测控制 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 41; CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 42; CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 43
液氮蒸发子系统 | 电气航插 / 密封失效/短路 | 源案例缺少完整评分字段：S/O/D | 补齐 O/D 与现行检测控制 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 49
液氮蒸发子系统 | 氮气供应系统 / 真空丧失 (漏气) | 源案例缺少完整评分字段：S/O/D | 补齐 O/D 与现行检测控制 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 34; CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 35

## Top风险
Scope | Failure mode | Current RPN | Why it matters | First action candidate | Reference type
压缩机制冷子系统 | 液击风险 (Liquid Hammer) | 336 | 系统损坏： 0档同时断电，未做“抽空”处理。停机期间冷媒迁移至压缩机，下次启动瞬间打碎阀片。 |  | current module
压缩机制冷子系统 | 振动过大 (气流啸叫) | 294 | 客户: NMR谱图出现边带 (Sidebands)，信噪比差 。后工序: 探头与制冷机耦合困难。 | 1. 设计优化: 优化冷媒传输通道的转弯半径 。 2. 流体设计: 优化毛细管长度和管径。 3. 仿真: 进行模态分析，避开压缩机频率。 4.蒸发器到探头... | current module
压缩机制冷子系统 | 带液启动 (Liquid Floodback) | 280 | 系统：逻辑设定“1028阀先开，5S后开压缩机”。停机期间高压侧液体灌入低压侧，压缩机启动瞬间负荷极大，且有液击风险。 |  | current module
液氮蒸发子系统 | 盘管内部冰堵 | 280 | 客户：气流受阻，压力升高，无法制冷。 | 自然放置时，输入与输出口增加与空气的隔离装置 | current module
压缩机制冷子系统 | 冰堵或脏堵 | 240 | 客户: 制冷失效，压缩机过热保护 。+1后工序: 抽真空时间极长，无法达到背景真空度。 | 1. 设计/工艺: 严格定义充氮保护焊接流程参数 。 2.明确真空度指标要求 3..图纸明确清洁度要求，来料检验时对清洁度进行重点检验，焊接前内部增加清洗... | current module
压缩机制冷子系统 | 冷量耗散 / 结露 | 150 | 客户: 制冷效率低，探头外部结霜 | 1.增加隔热环，材料采用低热导率材料 (如 G10 或 PEEK) 。 2.优化蒸发器尺寸，增加空气气隙，在蒸发器外侧包裹麦拉膜 | current module
压缩机制冷子系统 | 泄漏 (焊缝开裂) | 120 | 客户: 压缩机不制冷 | 增加管路的设计应力应变验证测试 | current module
压缩机制冷子系统 | 分离失效 (液击) | 120 | 对客户： 压缩机阀片断裂。 | 规范冷媒的充注工艺，确保充注量不会导致带液 | current module

## 建议动作
Scope | Row key | Current RPN | Recommended action | Owner | Target date | Confirmation status | Reference type | Source case
压缩机制冷子系统 | 压缩机排气管 / 振动过大 (气流啸叫) | 294 | 1. 设计优化: 优化冷媒传输通道的转弯半径 。 2. 流体设计: 优化毛细管长度和管径。 3. 仿真: 进行模态分析，避开压缩机频率。 4.蒸发器到探头接口增加隔振 | 李坤 | 2026-04-30 00:00:00 | draft | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 6
液氮蒸发子系统 | 氮气供应系统 / 盘管内部冰堵 | 280 | 自然放置时，输入与输出口增加与空气的隔离装置 要求输入高纯氮气（说明书）。 | 李坤 | 2026-04-30 00:00:00 | needs expert confirmation | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 41; CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 42; CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 43
压缩机制冷子系统 | 压缩机排气管 / 冰堵或脏堵 | 240 | 1. 设计/工艺: 严格定义充氮保护焊接流程参数 。 2.明确真空度指标要求 3..图纸明确清洁度要求，来料检验时对清洁度进行重点检验，焊接前内部增加清洗焊接 4.对过滤器型号进行优化选型 | 李坤 | 2026-04-30 00:00:00 | needs expert confirmation | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 5
压缩机制冷子系统 | 压缩机排气管 / 冷量耗散 / 结露 | 150 | 1.增加隔热环，材料采用低热导率材料 (如 G10 或 PEEK) 。 2.优化蒸发器尺寸，增加空气气隙，在蒸发器外侧包裹麦拉膜 | 李坤 | 2026-04-30 00:00:00 | draft | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 7
压缩机制冷子系统 | 压缩机排气管 / 泄漏 (焊缝开裂) | 120 | 增加管路的设计应力应变验证测试 | 张衡阳 | 2026-05-30 00:00:00 | draft | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 4
压缩机制冷子系统 | 气液分离器 / 分离失效 (液击) | 120 | 规范冷媒的充注工艺，确保充注量不会导致带液 | 李坤 | 2026-04-30 00:00:00 | draft | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 8
液氮蒸发子系统 | 氮气供应系统 / 波纹管疲劳破裂/穿孔 | 108 | 来料增加氦质谱抽真空漏率检测 | 李坤 | 2026-06-30 00:00:00 | draft | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 36
压缩机制冷子系统 | 控制系统 / 未正常启动或未完全启动 | 90 | 增加出气口温度长期未达到指标后进行报警 | 盛飞洋 | 2026-03-30 00:00:00 | draft | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 28
压缩机制冷子系统 | 控制系统 / 触点粘连 (Stuck ON) | 63 | 额外增加交流接触器 | 盛飞洋 | 2026-03-30 00:00:00 | draft | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 31
液氮蒸发子系统 | 电气航插 / 密封失效/短路 | 42 | 焊接完之后使用703硅胶进行密封 | 李坤 | 2026-04-30 00:00:00 | draft | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 48

## 来源追踪
Scope | Row key | Reference type | Source case
压缩机制冷子系统 | 控制系统 / 液击风险 (Liquid Hammer) | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 25
压缩机制冷子系统 | 压缩机排气管 / 振动过大 (气流啸叫) | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 6
压缩机制冷子系统 | 控制系统 / 带液启动 (Liquid Floodback) | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 26
压缩机制冷子系统 | 压缩机排气管 / 冰堵或脏堵 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 5
压缩机制冷子系统 | 压缩机排气管 / 冷量耗散 / 结露 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 7
压缩机制冷子系统 | 压缩机排气管 / 泄漏 (焊缝开裂) | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 4
压缩机制冷子系统 | 气液分离器 / 分离失效 (液击) | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 8
压缩机制冷子系统 | 控制系统 / 未正常启动或未完全启动 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 28
压缩机制冷子系统 | 控制系统 / 触点粘连 (Stuck ON) | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 31
压缩机制冷子系统 | 结构强度：耐压与密封。 / 本体泄漏 (供应商焊缝) | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 11
压缩机制冷子系统 | 控制系统 / 读数卡死 (传感器失效) | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 30
压缩机制冷子系统 | 控制系统 / 电压跌落 (Brownout) | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 32
液氮蒸发子系统 | 氮气供应系统 / 盘管内部冰堵 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 41; CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 42; CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 43
液氮蒸发子系统 | 氮气供应系统 / 波纹管疲劳破裂/穿孔 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 36
液氮蒸发子系统 | 电气航插 / 密封失效/短路 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 48
液氮蒸发子系统 | 氮气供应系统 / 真空丧失 (漏气) | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 33
液氮蒸发子系统 | 氮气供应系统 / 加热棒干烧/过热 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 44
液氮蒸发子系统 | 电气航插 / 密封失效/短路 | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 49
液氮蒸发子系统 | 氮气供应系统 / 真空丧失 (漏气) | current module | CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 34; CAN400产品DFMEA.xlsx / 变温系统 / row 35